***Asan EasyTest Yeast***

**Jednokroková detekce a předběžná identifikace Malassezie a Candidy**

 VYUŽITÍ

Asan EasyTest Yeast je selektivní médium pro diferenciální barevnou diagnostiku Malassezie a Candidy.

 PRINCIP TESTU

Principem tohoto testu je následující změna barvy média:

M. pachydermatis – cihlově červená s hrubými bělavými okraji

C. albicans – zelená až modrozelená

C. krusei – světle růžová s hrubým bílým ohraničením

C. tropicalis – tmavě modrá s fialovým halo v okolí kolonie

C. glabrata – tmavě růžová

C. lusitaniae – beze změny barvy

 PROVEDENÍ TESTU

1. Je-li nemocná kůže znečištěna, umyjte ji pomocí šamponu bez antimikrobiálního účinku a dané místo vysušte.
2. Vyhledejte a vyberte nemocnou kůži nebo zrohovatělé hmoty. Srst pozitivní pod Woodovou lampou nebo poškozená srst tvoří rovněž vhodný vzorek pro tento test.
3. Pomocí pinzety odeberte srst z patogenní oblasti. Pro tento test není potřeba mnoho srsti.
4. Otevřete víčko zkumavky Asan EasyTest Yeast, a pak pečlivě naočkujte srst nebo zrohovatělou hmotu na médium.
5. Uzavřete víko, ale ne úplně (potřeba ventilace). Pak vyznačte jméno, číslo, datum a další informace o vzorku.
6. Kultivujte naočkovaný Asan EasyTest Yeast test na zastíněném místě při laboratorní teplotě.
7. Zkontrolujte a pozorujte zabarvení média každých 24 hodin.

 INTERPRETACE

Candida obecně změní zabarvení během 24 hodina na barvu popsanou v oddílu „PRINCIP TESTU”. Malassezie normálně změní barvu za 48-72 hodin.

 BALENÍ

10 testů

 SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE 

Asan Easy Test Yeast musí být skladován při teplotách 2-8℃ (35,6~46,4 ℉)

Datum expirace této soupravy je 12 měsíců od data výroby.

 REKLAMACE

Tento produkt je vyráběn pod naší přísnou kontrolou kvality. Nicméně, budete-li nárokovat jakékoliv stížnosti, prosím, kontaktujte Svého distributora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REF** | Kód č.: 23111, 23115  Kód dokumentu: AYEA00-D0K00 | | **ISO13485:2003** |
|  | | Vyroben a obchodováno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ASAN PHARMACEUTICAL CO., LTD**  **Továrna 1:** 163, Yeongcheon-ro, Dongtan-myeon,  Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18462, Korea  **Továrna 2:** 122-26, Gieopdanji-ro, Gongdo-eup,  Anseong-si, Gyeonggi-do, 17551, Korea | Tel: +82-31-376-5990~2  Fax: +82-31-376-5993  [http://www.asanpharm.com](http://www.asanpharm.com/) |

Distributor:

spol, s r.o., Náměstí osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5 – Radotín, Tel./Fax. 257910225, 257910260, 257910263

e-mail: [office@dialab.cz](mailto:office@dialab.cz) URL: www.dialab.cz