Charm® MRL BLRFTET2 Test

MRL Beta-laktamový a RF Tetracyklinový test

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Obsah kitu a potřebné vybavení	3

3.	Citlivost a selektivita	3

4.	Skladování	4

5.	Interference a křížová reaktivita	4

6.	Zaškolení	4

7.	Reagencie a skladování	4

8.	Negativní kontrola	5

9.	Pozitivní kontrola	5

10.	Dlouhodobé skladování vzorků mléka a kontrol	5

11.	Denní kontrola	6

12.	Informace o testu	6

13.	Pracovní postup pro Rosa Reader (Pearl, Pearl-X) s odděleným inkubátorem:	7

14.	Vizuální kontrola a interpretace	8

15.   Kompletní přehled Charm ROSA testů	10

Charm MRL Beta-laktamový a RF Tetracyklinový test pro kontrolu syrového kravského, ovčího a kozího mléka (MRLBLRFTET2)

# Úvod

Charm MRL beta-laktamový a RF tetracyklinový test je imunoreceptorová analýza využívající ROSA (Rapid One Step Assay) laterální průtokové technologie. Vzorek mléka způsobuje obarvování testovací zóny a intenzita zbarvení testovacích proužků je vyhodnocována čtečkou ROSA Reader nebo EZ reader. Charm MRL beta-laktamový a RF tetracyklinový 2 minutový test detekuje beta-laktamová léčiva na úrovni nebo pod úrovní EU / Codex MRL (maximální reziduální limity) a tetracyklinová léčiva na nebo pod úrovní importních opatření Ruské federace do 2 minut u kravského (nebo 8 minut u ovčího a kozího mléka). Test je určen pro použití v příjmových mlékárenských laboratořích, zemědělských farmách (kontrola bazénové dodávky nebo přeléčených dojnic) před napuštěním do cisterny a v kontrolních laboratořích.

# Obsah kitu a potřebné vybavení

V každé testovací sadě		Spotřební materiál		Vybavení

- MRLBLRFTET2 testovací stripy    -  jednorázové špičky 		-  ROSA inkubátor

- 4 ppb Penicilin G a100 ppb	 -  jednorázové pipety		-  ROSA Pearl čtečka

Oxytetracyklin pozitivní kontrola                                                   -  EZ Reader

-   Návod k obsluze                                                                           -  Tiskárna (volitelně)

-  300 µl pipety (volitelně)

# Citlivost a selektivita

Syrové mléko prosté beta-laktamů a tetracyklinů vychází negativně nejméně z 99% všech měření.

Tabulka 1. Citlivost – detekční hladiny v syrovém kravském mléce při 0 až 7°C

| Beta-laktamová léčiva | Detekční rozsah † (ppb) | EU / CODEX MRL (ppb*) |
| --- | --- | --- |
| Amoxicillin | 3-4 | 4 |
| Ampicillin | 3-4 | 4 |
| Cefacetrile | 30-50 | 125 |
| Cefalonium | 3-5 | 20 |
| Cefazolin | 15-30 | 50 |
| Cefoperazone | 1-2 | 50 |
| Cefquinome | 15-20 | 20 |
| Ceftiofur and Metabolite^ | 40-70 | 100 / 100 |
| Cephapirin | 6-10 | 60 |
| Cloxacillin | 10-20 | 30 |
| Dicloxacillin | 10-20 | 30 |
| Penicillin G | 1,5-2,5 | 4 / 4 |

* parts per billion nebo µg/L              ^ samostatný Ceftiofur má citlivost cca ¼ hladiny uvedené v tabulce

† pozitivita 95% všech měření

| Tetracyklinová léčiva | Detekční rozsah † (ppb) | Požadavky Ruské federace ‡ (ppb*) |
| --- | --- | --- |
| Chlortetracycline ‡ | 6-10 | 10 |
| Doxycycline | 6-10 | 10 |
| Oxytetracycline ‡ | 6-10 | 10 |
| Tetracycline ‡ | 6-10 | 10 |

* parts per billion nebo µg/L              ^ samostatný Ceftiofur má citlivost cca ¼ hladiny uvedené v tabulce

† pozitivita 95% všech měření. ‡ Ruský technický předpis na mléko a mléčné výrobky. Federální zákon č. 88 Fl 88 z 12.června 2008.

# Skladování

Skladujte MRLBLTET2 testovací stripy a tablety pozitivní kontroly chlazené při 0 – 7°C. Viz. Reagencie a skladování.

# Interference a křížová reaktivita

U následujících léčiv nedochází k žádným interferencím v hladině 100 ppb:

aminoglycosidy, amphenicoly, macrolidy/lincosamidy, nitrofurany, sulfa drugs/sulfonamidy, chlorothiazid, dexamethason, dipyrone, furosemid, ivermectin, novobiocin, oxytocin, PABA, phenylbutazon, trichlormethiazid, thiabendazol. Další detekovaná beta-laktamová a tetracyklinová léčiva: nafcillin při 150 – 200 ppb, oxacillin při 15 – 20 ppb. Nedochází k interferencím se somatickými buňkami v množství 106 SCC/ml nebo bakteriemi v množství 3 x 105 CFU/ml.

# Zaškolení

- Nastavení a použití zařízení je jednoduché a může být provedeno podle návodu.

- Ověřovací vzorky (slepé pozitivní i negativní kódované vzorky) jsou k dispozici pro validaci.

- Pro další dotazy kontaktujte dodavatele Charm testů.

# Reagencie a skladování

Testovací soupravy není nutno posílat chlazené.

Testovací stripy

- Uchovávejte v chladničce v těsně uzavřeném dodaném obalu.

- Chcete-li obal otevřít, sejměte a uchovejte plastové víko s pěnovou vložkou krytou fólií pro opětovné uzavření. Krycí fólii z obalu odtrhněte a zlikvidujte.

- Pro omezení kondenzace při vysoké vlhkosti nechte nejprve obal ohřát na pokojovou teplotu (20 až 30 minut od vyjmutí z chladničky).

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti. Kuličky ve vysoušecím sáčku by měly být modré. Nepoužívejte testovací stripy v případě, že kuličky jsou zbarvené do fialova nebo růžové.

- Vyjměte z obalu potřebný počet testovacích stripů, které spotřebujete během jednoho dne. Tyto stripy ponechte během dne při pokojové teplotě a spotřebujte do 12 hodin. Nespotřebované stripy zlikvidujte.

- Používejte dodané plastové víčko k okamžitému uzavření obalu a vrácení do chladničky.

# Negativní kontrola

- Jako negativní kontrolu použijte syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí, stejně tak pro rozpuštění pozitivních tablet. Nepoužívejte pasterizované nebo UHT mléko.

- Dodávaná negativní kontrola by měla vycházet silně negativní – BL a TE proužek tmavší než proužek C (viz.vizuální interpretace)

- Viz.Opakování zkoušky v případě pozitivity pro potvrzení negativní kontroly.

- Při skladování v chladu může být negativní kontrola použita až po dobu 72 hodin.

# Pozitivní kontrola

- Charm MRL beta-laktamový a RF tetracyklinový test používá MRLBLTET / TET pozitivní tablety k přípravě 4 ± 0,4 ppb penicilin G a 100 ± 20 ppb oxytetracyklin pozitivní kontroly.

- Pozitivní tablety skladujte v chladu a v uzavřeném zip-lock sáčku odolném proti vlhkosti.

- Rozpusťte pozitivní tabletu v 5,0 ml negativní kontroly (viz výše) a dobře protřepejte. Nechte odstát v chladu po dobu 5 minut a před použitím ještě jednou protřepte.

- Obnovená pozitivní kontrola může být uchovávána v chladu po dobu 48 hodin.

# Dlouhodobé skladování vzorků mléka a kontrol

- Promíchaný vzorek zamrazte (alespoň 0,5 ml) v čisté lahvičce.

- Kontroly by měly být zmrazeny do 6 hodin od přípravy.

- Při teplotě -15 ° C nebo nižší mohou být skladovány po dobu 2 měsíců.

- Vzorek pomalu postupně rozmrazujte (přes noc v chladničce nebo studenou vodou) a dobře promíchejte. V chladu je rozmrazený vzorek stabilní po dobu 24 hodin. Viditelně vysrážená bílkovina značí, že vzorek je již nepoužitelný. Jednou rozmrazený vzorek zlikvidujte. Opakovaně nezmrazujte.

# Denní kontrola

- Při použití čtečky Rosa reader

- Pro každodenní monitoring čtečky ROSA jsou k dispozici kalibrační stripy. Kontrolu kalibrace provádějte denně a před každým ověřením vzorku podezřelého z pozitivity, tím ověříte správnou funkci ROSA čtečky. Kalibrační stripy musí být odečteny ve správném rozsahu. Vyvolejte kalibrační mód čtečky ROSA stisknutím klávesy ESC, 5 a ENTER. Pokud kontrola není odečítána ve stanoveném rozsahu, kontaktujte servisní oddělení dodavatele Charm.

- Pro kontrolu zařízení a testovacích stripů proveďte před každodenním testováním vzorků jednu negativní a jednu pozitivní kontrolu.

- Viz.Opakování zkoušky v případě pozitivity

Upozornění

- Vysokotučné vzorky mléka (více než 6,5% tuku) mohou způsobit neplatné výsledky. Neodečítejte takovéto stripy v ROSA čtečce.

- Tyto testy nejsou určeny pro kontrolu pasterovaného nebo sterilovaného plnotučného mléka.

- Nečistoty přítomné na povrchu stripu mohou nepříznivě ovlivnit odečítací optiku. Udržujte proto přístroj v čistotě a před použitím ze stripů odstraňte případný prach a zbytky mléka.

- ROSA inkubátor musí být čistý a teplota zobrazená na indikátoru by se měla pohybovat v rozmezí 56 ± 1°C. Provádějte pravidelnou kontrolu teploty. Pokud neprovádíte inkubaci, nechte víko inkubátoru přivřené, ale ne úplně zavřené.

- Vyhřátí ROSA inkubátoru na provozní teplotu může trvat déle než 10 minut, v závislosti na okolní teplotě.

# Informace o testu

- Vzorek syrového mléka musí být zchlazený (0 až 15° C).

- Test zchlazených vzorků proveďte do 72 hodin od nadojení.

- Chcete-li po testování zachovat vzorky nebo kontroly, zamrazte je při teplotě -15 ° C nebo nižší. Viz. Dlouhodobé skladování vzorků a kontrol.

- Při testování zmrazeného vzorku, obnoveného sušeného mléka nebo individuálního vzorku dojnice s obsahem částic, vzorek odstřeďte (3 minuty při 1200  200 g) a pro test použijte horní část. Upozorňujeme, že odstředěné vzorky s nízkým obsahem tuku přinášejí zvýšení citlivosti.

- Individuální vzorky kravského, ovčího a kozího mléka nebo špatně promíchané vzorky s obsahem tuku vyšším než 6,5% mohou způsobit neplatné výsledky. Vzorky před testováním dobře promíchejte.

- Testy lze provádět při okolní teplotě 10 až 30° C v prostředí s přirozeně cirkulujícím vzduchem.

Informace k testování ovčího a kozího mléka

- Testování směsného vzorku syrového ovčího a kozího mléka vyžaduje prodloužení inkubačního času z 2 minut na 8 minut

- K prodloužení inkubačního času na Charm EZ nebo Rosa readeru kontaktujte svého dodavatele

# Pracovní postup pro Rosa Reader (Pearl, Pearl-X) s odděleným inkubátorem:

Zkontrolujte, že teplota ROSA inkubátoru je 56 ± 1°C. Použijte MRLBLTET2 testovací stripy. Strip do inkubátoru vložte profilovanou stranou dolů.

Krok 1

- Všechny vzorky před testováním dobře promíchejte.

Krok 2

- Označte testovací stripy popisem vzorku. Stripy mohou být

vloženy do inkubátoru, aby nedošlo k promáčknutí rezervoáru.

Krok 3

- Vložte strip do ROSA inkubátoru

- Přidržte strip v inkubátoru a odlepte vrchní ochrannou fólii až k uvedené značce. Dejte pozor na poškození savé houbičky.

Krok 4

- Nasajte pipetou 300 µl mléka bez pěny a vzduchových bublin.

- Pipetu přiložte kolmo k rezervoáru s houbičkou a z jedné strany v místě indikační linie na stripu pomalu pipetujte 300 µl (± 15 µl).

Krok 5

- Ochrannou fólií opět přelepte vzorkovací komůrku.

- Pokud testujete více vzorků najednou opakujte: odlepení, pipetování, opětovné přelepení u každého stripu.

- Dokončete přípravu všech vzorků během 1 minuty.

Krok 6

- Uzavřete víko inkubátoru a zajistěte jej. Automaticky se spustí časovač a rozsvítí se červená kontrolka.

Krok 7

- Inkubujte 2 minuty*, ne však déle než 3 minuty.

- Po 2 minutách se spustí alarm a začne blikat střídavě žlutá a červená kontrolka.

Krok 8

- Vyjměte strip z ROSA inkubátoru. Během odečítání držte strip vzorkovací komůrkou směrem dolu a nemačkejte ji.

- Odečtěte do 5 minut od konce inkubace.

- Víko inkubátoru přivřete, nezajišťujte jej.

* Inkubujte 8 minut, ne však déle než 9 minut pokud testujete ovčí nebo kozí mléko.

# Vizuální kontrola a interpretace

Během odečítání držte strip vzorkovací komůrkou směrem dolu a nemačkejte ji. Opatrně ze stripu setřete případné nežádoucí částice.

Zkontrolujte C kontrolní proužek, a pokud:

- C proužek chybí

- C proužek je rozmazaný nebo nerovnoměrný

- Pokud mléko zakrývá proužky C,BL (beta-laktam)

nebo TE (tetracyklin). Je test neplatný.

Opakujte test znovu. Neplatné stripy nevkládejte do čtečky.

Pokud je proužek C správně vybarvený, proveďte vizuální posouzení dle přiložené tabulky.

Interpretace odečítacím zařízením

Výsledky MRLBLRFTET2 testů musí být odečítány pomocí

Rosa čtečky (PEARL, PEARL-X nebo EZ Reader).

Do 5 minut od dokončení testu vložte čistý a vizuálně

zkontrolovaný strip do čtečky Rosa jak je znázorněno.

Zasuňte jej celý do otvoru.

Odečtěte výsledky na kanálu TETR čtečky Rosa v

3-proužkovém/3 minutovém módu. Pokud to požadujete,

může být zadána identifikace vzorku a/nebo operátora,

potvrdit stisknutím ENTER. Na displeji se zobrazí číselná

hodnota (READING) a interpretace výsledků (RESULT).

Výsledky jsou uloženy do paměti a mohou být zpětně vyvolány k přenosu do počítače

nebo vytisknuty.

Negativní – pokud je odečtené číslo záporné nebo

rovno nule, bude čtečka ROSA zobrazovat negativní výsledek.

Pozitivní – pokud je odečtené číslo kladné, bude čtečka

ROSA zobrazovat pozitivní výsledek. Vzorek by měl být

znovu testován. Viz. Opakování zkoušky v případě pozitivity.

Opakování zkoušky v případě pozitivity

- Pozitivní vzorek opakujte nejlépe duplicitně s pozitivní i negativní kontrolou.

- U negativní kontroly musí být odečtená hodnota nižší než -400 a výsledek na ROSA  čtečce negativní.

- U pozitivní kontroly musí být odečtená hodnota vyšší než +400 a výsledek na ROSA čtečce pozitivní.

- Jestliže jedna z kontrol není v uvedeném rozsahu opakujte test. Pokud kontrola nebude stále v požadovaném rozsahu, kontaktujte svého dodavatele.

- Jestliže se obě kontroly pohybují v uvedeném rozsahu a jeden nebo oba opakovaně testované vzorky jsou pozitivní, je vzorek pozitivní na beta-laktam a/nebo tetracyklin.

# Kompletní přehled Charm ROSA testů