**trūRapid Leptospirosis**

**Testovací sada pro detekci protilátek - veterinární přípravek**

**Jen pro veterinární použití**

**PRINCIP TESTU**

TrūRapid Leptospirosis test je rychlý test k detekci IgM protilátek proti leptospiróze psů v séru, plazmě nebo antikoagulované plné krvi.

**OBSAH SOUPRAVY**

• Testovací destička (10)

• Pipeta (10)

• Tlumivý roztok, Lepto (3 ml) - bílý uzávěr

• Návod k použití

**SKLADOVÁNÍ**

• Skladujte při teplotě 2-30°C.

• Chraňte před mrazem.

• Chraňte před přímým slunečním zářením.

**UPOZORNĚNÍ**

• Jen pro veterinární použití.

• Pro každý testovaný vzorek použijte novou testovací destičku a pipetu.

• Použijte pouze pipetu dodanou se sadou.

• Nepoužívejte po datu exspirace soupravy.

Pouze pro zvířata.

**VZORKY**

• Použitelnými typy vzorků jsou psí sérum, plazma a antikoagulovaná (EDTA nebo heparin) plná krev.

• Vzorky musí mít pokojovou teplotu a musí být jemně promíchány před testováním.

• Vzorky by měly být testovány čerstvé nebo do jednoho týdne, pokud jsou uchovány v chladničce při teplotě 2-8°C.

• Při delším skladování lze uchovávat vzorky séra nebo plazmy při -20°C. Zmrazené vzorky by se měly před použitím odstředit.

• Vyhněte se silně hemolyzovaným nebo kontaminovaným vzorkům. Lipemické vzorky neovlivní výsledky testu.

**NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ**

• Soupravu a všechny vzorky, které budou testovány, nechte vytemperovat na pokojovou teplotu přibližně 30 minut před testováním.

• Vyjměte testovací destičku z ochranného sáčku a položte ji vodorovně na rovný povrch.

• Pomocí dodané pipety nakapejte vertikálně 1 kapku vzorku do jamky na vzorek, aniž by se pipeta dotkla testovací destičky. Nechte vzorek vsáknout.

• Přidejte 3 kapky tlumivého roztoku vertikálně do jamky na vzorek.

• Výsledky odečtěte po 10 minutách.

**INTERPRETACE VÝSLEDKŮ**

• Test je pozitivní, jsou-li přítomny dvě čáry (kontrolní čára a testovací čára).

• Test je negativní, je-li přítomna jen kontrolní čára.

• Test je neplatný, pokud se na kontrolní linii neobjeví žádná čára, i když na testovací linii je přítomna čára.

• Všechny výsledky by měly být interpretovány v kontextu všech dostupných klinických a diagnostických informací.

*Piktogramy*

Klíč symbolů

Spotřebujte do data

Kód šarže (šarže)

Sériové číslo

Katalogové číslo

Omezení teploty

Viz návod k použití

Výrobce

Dostatečné pro <n> testů

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA
US: 800.464.3752 | www.heska.com
INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com